拟购便携式纤维支气管镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

投标人资格要求:

- 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力;（提供法人或其他组织的营业执照或三证合一等证明文件复印件）

- 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;（提供2020年年度财务状况报表复印件（含资产负债表、利润表、现金流量表）。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表复印件）

- 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;（提供承诺函或相关证明材料复印件）

- 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（提供2021年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件）

- 5） 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;（提供承诺函；若投标人自成立之日起不足3年的，则提供成立至今的书面声明原件；）

- 6） 法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.投标人具有国家颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级或施工总承包三级以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质、建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。；

- 3.投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并具有与本招标项目相应的供货能力；

- 4.投标人自2019年1月1日至投标截止日前，至少承担过一项医院或者疾控中心洁净工程实验室项目业绩，（需提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告）

- 5.投标人拟派本项目负责人具备建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，持有安全生产考核合格证（B类），且项目负责人有承担过医院洁净工程项目业绩，目前无在建工程，提供投标截止前投标人为其连续6个月购买社会保险证明文件；

- 6.投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑相关专业中级或以上技术职称，提供投标截止前投标人为其购买连续6个月社会保险证明文件；

- 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

参数要求

| 一、技术要求： | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、可以连接不同种类的光源装置。 - 冷光源 2、电池光源 3、交流电光源） | 是 | 否 |
| 2、全封闭防水设计，可全浸泡消毒。 | 是 | 否 |
| 3、先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。 | 是 | 否 |
| （1）视野角≥120度 | 是 | 否 |
| （2）景深3-50mm | 是 | 否 |
| （3）弯曲角度：上≥180度．下≥130度 | 是 | 否 |
| （4）先端硬性部径：≤5.9mm | 是 | 否 |
| （5）软性插入管部径：≤6.0mm | 是 | 否 |
| （6）钳道内径：≥2.7mm | 是 | 否 |
| （7）有效长度≥600mm | 是 | 否 |
| （8）全长≥900mm | 是 | 否 |
| （9）视向角：0° | 是 | 否 |
| 二、工作站技术要求： |  |  |
| 1、 单晶片摄像系统；人性化设计的摄像头操作舒适； | 是 | 否 |
| 2、 图像传感器CCD尺寸:1/3英寸； | 是 | 否 |
| 3、 自动曝光控制，自动消光，手中无反光； | 是 | 否 |
| 4、 信噪比:60dB； | 是 | 否 |
| 5、 分辨率：795×596； | 是 | 否 |
| 6、 自动增益：微处理器自动调节； | 是 | 否 |
| 7、 具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰； | 是 | 否 |
| 8、 摄像主机内置图片系统，通过SD卡采集静态图片； | 是 | 否 |
| 9、 输出方式：RGB、Video、S-video、DVI数字输出； | 是 | 否 |
| 10、 具有3级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求。 | 是 | 否 |
| 三、医用监示器要求： |  |  |
| 1、屏幕尺寸：15英寸 | 是 | 否 |
| 2、显示参数 可视角度：178/178°：亮度，对比度，自动调整亮度，边框颜色，伽马控 制，黑阶拓展，散热状态，开机延时 | 是 | 否 |
| 3、端口参数 | 是 | 否 |
| 4、输入端口：模拟复合，Y/C、分量/RGB、HDMI | 是 | 否 |
| 四、医用冷光源要求： |  |  |
| 1、LED光源 | 是 | 否 |
| 2、发光模组寿命：不得小于20000小时 | 是 | 否 |
| 3、电源：AC100~240V，50Hz/60Hz | 是 | 否 |
| 4、功率：≧180W | 是 | 否 |
| 5、使用环境温度：0℃~ ﹢45℃ | 是 | 否 |
| 6、具有累计使用时间记录功能 | 是 | 否 |
| 五、医用台车要求： |  |  |
| 1、规格：高：1150mm、宽：500mm、深：460mm | 是 | 否 |
| 2、层数：五层、有摄像头指教、医用监视器支架，三轴向控制， 前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱 | 是 | 否 |
| 六、报价和售后要求： |  |  |
| - 1、本项目报总价，报价即完成本项目各包的全部内容的所用费用。 | 是 | 否 |
| - 售后服务要求：整机免费保修3年（含所有零部件，包括须定期更换零部件），免费质保期内， 成交供应商负责所有维修配件等耗材费、机器校准服务费等， - 仪器每年维护保养≥2 次并做相关记录。 | 是 | 否 |
| 3、提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 | 是 | 否 |