拟购宫腔镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少1年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 一、宫腔检查镜 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、30 °宫腔镜一根：直径2.9 mm长30cm，光学镜的分辨率≥8.5LP/mm，提供国家食品药品监督管理局检测报告. | 是 | 否 |
| 2、操作鞘一根：规格4.3mm,具有 5 Fr通道用于工作器械。 | 是 | 否 |
| 3、连续灌流鞘一根：规格 5mm, | 是 | 否 |
| 4、活检抓钳一把：5 Fr.，长≥ 34 cm | 是 | 否 |
| 5、勺形活检钳一把：5 Fr.，长≥ 34 cm | 是 | 否 |
| 6、剪刀一把：钝，5 Fr.，长≥ 34 cm | 是 | 否 |
| 二、等离子发生器： |  |  |
| 1、 尺寸：≦177*447*457mm | 是 | 否 |
| 2、 重量：≦12.5kg ； | 是 | 否 |
| 3、 单极插口：2个；双极插口：3个（提供彩页证明） | 是 | 否 |
| 4、 输出频率：320 kHz -380 KHz | 是 | 否 |
| 5、 设备出现错误时有声音及图像报警提示 | 是 | 否 |
| 6、 主机必须是中文操作界面（提供图片证明，中标需提供机器演示） | 是 | 否 |
| 7、 单极最大输出功率：400W（200Ω）；双极最大输出功率：400W（75Ω） | 是 | 否 |
| 8、 主机可以集成到OR solution手术室中 | 是 | 否 |
| 9、 9寸高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作（提供彩页证明） | 是 | 否 |
| 10、 图形化的操作符号图标，直观易调节 | 是 | 否 |
| 11、每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节 | 是 | 否 |
| 12、可将个性化设置的参数设置保存，收藏 | 是 | 否 |
| 13、可通过脚踏开关进行两个参数间切换； | 是 | 否 |
| 14、可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换； | 是 | 否 |
| 15、主机编码系统可实现自动器械识别。编码系统能够识别已连接的已编码器械，并自动推荐优选参数（提供彩页证明）； | 是 | 否 |
| 16、对于电切镜、双极电凝、腹腔镜、开放手术、胃内镜手术等设有专用模式； | 是 | 否 |
| 17、共计单双极模式数量超过35个（提供证明材料）； | 是 | 否 |
| 18、设备定期自检，保证稳定运行； | 是 | 否 |
| 19、带有中性电极监测功能，保证安全可靠 | 是 | 否 |
| 20、设备带有预设程序的同时可以自行设计程序，最多可存储300个（中标需提供机器演示）； | 是 | 否 |
| 21、与S-PILOT自动感应可以用于腹腔镜手术联动排烟。 | 是 | 否 |
| 三、等离子电切镜 |  |  |
| 1、宫腔电切镜 1根：12°，直径4mm。 | 是 | 否 |
| 2、电切镜镜鞘 1个：连续冲洗宫腔电切镜镜鞘 | 是 | 否 |
| 3、鞘芯1个：标准型 | 是 | 否 |
| 4、工作手件1把：被动式、双极 | 是 | 否 |
| 5、切割环1个：双极，双环设计 | 是 | 否 |
| 6、保护管一个 | 是 | 否 |
| 7、30 °宫腔镜、等离子发生器、等离子电切镜为原装进口同一品牌 | 是 | 否 |
| 四、膨宫泵 |  |  |
| 1、安全分类 I 类 BF 型 | 是 | 否 |
| 2、电源～220V 50Hz | 是 | 否 |
| 3、额定功率≤150VA | 是 | 否 |
| 4、微电脑数码管显示 | 是 | 否 |
| 5、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围 50～400mmHg | 是 | 否 |
| 6、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围 0.1～1.0 L/min | 是 | 否 |
| 7、可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等） | 是 | 否 |
| 8、管路可高温高压和低温等离子消毒 | 是 | 否 |
| 9、配件可与其他品牌通配 | 是 | 否 |
| 10、配件属于医用级材料，保证手术的安全性 | 是 | 否 |
| 11、采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果 | 是 | 否 |