拟购除颤仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 除颤仪技术要求 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能 | 是 | 否 |
| 2、按键式能量调节，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（提供证明材料），适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率 | 是 | 否 |
| 3、整机带电极板、电池的重量不超过6kg，轻便易转运 | 是 | 否 |
| 4、显示屏≥7英寸，三通达波形显示；除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。成人默认200J，最大除颤能量可以达到360J（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 5、开机时间≤2s,除颤充电迅速，充电至200J≤3s。 | 是 | 否 |
| 6、具备CPR辅助功能，可选配CPR传感器，采用双传感器测量技术，保证准备性(提供证明文件) | 是 | 否 |
| 7、3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析技术提高精确性 (提供证明文件)。可升级支持血氧饱和度、无创血压等功能，方便后期升级。 | 是 | 否 |
| 8、可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持300次以上200J除颤，3小时监护及2小时起搏。 | 是 | 否 |
| 9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。独特醒目的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 | 是 | 否 |
| 10、成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片 | 是 | 否 |
| 11、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 | 是 | 否 |
| 12、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s 录盒连接方式：无线WIFI方式和有线方式与主机连接（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 13、可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音。数据可导出至电脑查看 | 是 | 否 |
| 14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测 | 是 | 否 |
| 15、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 | 是 | 否 |
| 16、具备良好的防水防水性能，防水防尘级别IP44。 | 是 | 否 |
| 17、省内设厂家服务机构，具备厂家售后工程师（提供证明文件） | 是 | 否 |
| 18、整机免费质保不低于三年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。 | 是 | 否 |
| 19、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试 | 是 | 否 |
| 20、提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表。 | 是 | 否 |