拟购诊断性中耳分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 一、彩色中文彩色屏幕 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、探头音频率：226Hz； | 是 | 否 |
| 2、探头音强度：85dB SPL±1.5dB | 是 | 否 |
| 3、增益控制：AGC； | 是 | 否 |
| 4、气压控制：自动/手动 | 是 | 否 |
| 5、压力转换：50、150和250daPa/s或自动 | 是 | 否 |
| 6、范围：默认值+200～-400daPa最大+300～-600daPa | 是 | 否 |
| 7、压力精确度：±5% | 是 | 否 |
| 8、压力限制：－800daPa和＋600daPa | 是 | 否 |
| 9、声顺范围：0.1ml至8.0ml ±5%或0.1ml； | 是 | 否 |
| 二、声反射测试 是 否 |  |  |
| 1、同侧刺激频率（纯音）：500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz； | 是 | 否 |
| 2、同侧刺激（噪音）：宽带，高通和低通 | 是 | 否 |
| 3、同侧刺激强度范围：0.5、2kHz：60至105dB HL ，1kHz：60至110dB HL3、4kHz：60至100dB HLWBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至105dB HL | 是 | 否 |
| 4、对侧刺激（纯音）：500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz | 是 | 否 |
| 5、对侧刺激（噪声）：宽带，高通和低通 | 是 | 否 |
| 6、对侧刺激强度范围： 125Hz：60至 70dB HL 250Hz：60至 110dB HL 500Hz-6kHz：60至120dB HL 8kHz：60至110dB HL WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至120dB HL | 是 | 否 |
| 7、手动/自动声反射测试 自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合 | 是 | 否 |
| 8、手动控制所有激励电平 | 是 | 否 |
| 9、手动分项重做自动测试结果 | 是 | 否 |
| 10.反射衰减：同侧/对侧，手动控制，持续时间10秒 | 是 | 否 |
| 三、其他配置及要求： 是 否 |  |  |
| 1、咽鼓管功能测试； | 是 | 否 |
| 2、全中文操作面板或增加电脑软件中文操作 | 是 | 否 |
| 3、可通过USB口直接外接打印机打印报告，可编辑医院抬头，不需要通过设备软件或增加内置热敏打印机 | 是 | 否 |
| 4、数据库软件：可连接多种常用数据库，可兼容NOAH数据库，数据可与听力计设备共同打印至一张报告页 | 是 | 否 |
| 5、内存：内存可存储双耳的测试结果50000个。 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） | 是 | 否 |