拟购听力分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 听力分析仪技术要求 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、纯音、啭音、脉冲音测试 | 是 | 否 |
| 2、掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声 | 是 | 否 |
| 3、输出：气导、骨导 | 是 | 否 |
| 4、频率和强度范围： |  |  |
| 4.1、气导-10～120dBHL，125～8000Hz | 是 | 否 |
| 4.2、骨导-10～80dBHL，250～8000Hz | 是 | 否 |
| 5、步进：5dB、2dB、1dB步进 | 是 | 否 |
| 6、测试：自动听阈测试： ABLB 双耳交替响度平衡测试；伪聋测试 | 是 | 否 |
| 7、给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率 | 是 | 否 |
| 8、显示：显示界面为中文界面；分辨率：480×272像素；全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息或增加PC显示器中文界面； | 是 | 否 |
| 9、轻触式静音给声 | 是 | 否 |
| 10、接口： | 是 | 否 |
| 11、数据传输：＞2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘或增加九针串口 | 是 | 否 |
| 12、存储：＞400个患者信息及数据，并可通过USB数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果或增加可通过工作站上传下载 | 是 | 否 |
| 13、打印：多种打印方式可选：通过USB接口直接连接打印机输出测试结果或增加通过工作站打印报告 | 是 | 否 |
| 14、电源：多种供电方式可选：直流适配器供电；电池供电；USB端口供电或直流适配器供电。 | 是 | 否 |
| 15、质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） | 是 | 否 |