拟购转运呼吸机项目参数文件

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 除颤仪技术要求 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、主机含电池重量：≤4.5公斤 | 是 | 否 |
| 2、操作模式：电动电控。主机内置空压机、内置空气氧气混合器、血氧饱和度监测、可外接高压和低压氧气源 | 是 | 否 |
| 3、机身自带屏幕，显示所有工作参数和压力时间波形、所有报警参数和处理方案 | 是 | 否 |
| 4、供电模式具备交直流两用，100-240VAC（50/60Hz），12.5-28.0VDC；在标准成人设置下，1块电池驱动空压机独立供电时间不小于10小时。 | 是 | 否 |
| 5、患者适用范围： （1）、婴儿（≥5Kg）、儿童、成人 （2）、有创和无创功能，具有漏气补偿功能，有窒息后备通气功能，BLS辅助快速方案，高级气道快速方案. | 是 | 否 |
| 6、供气方式： （1）、内置空压机独立供气，1块电池驱动≥10小时（标准成人设置），交流电驱动24*7全天候无时限 （2）、外部气源：可外接高压和低压氧气源，或者空气，提供氧气瓶及氧气减压阀。 | 是 | 否 |
| 7、呼吸模式：A/C， CPAP，CPAP(NPPV/PPV)/PS，窒息后备通气，手动触发呼吸，标配PEEP。 | 是 | 否 |
| 8.临床参数及屏幕显示 |  |  |
| 8.1流速范围：0~100升/分钟@40cmH2O（3922Pa） | 是 | 否 |
| 8.2呼吸频率：可调1~60次/分钟 | 是 | 否 |
| 8.3潮气量：可调50~1500ml ATPD+/-10%设置 | 是 | 否 |
| 8.4吸气时间：可调0.3~3秒 | 是 | 否 |
| 8.5吸呼比：可调1:1~1:99.9 | 是 | 否 |
| 8.6 PEEP：可调0~25cmH2O(0~2451Pa) | 是 | 否 |
| 8.7吸气压力峰值PIP：可调10~80cmH2O(980~7845Pa) | 是 | 否 |
| 8.8触发灵敏度：-0.5~-6.0cmH2O (-49~-588Pa) | 是 | 否 |
| 8.9氧气输入压力：55psi (-25%; +20%) (379170pa) | 是 | 否 |
| 8.10氧浓度：可调21%~100%（内置空气/氧气混合器） | 是 | 否 |
| 8.11海拔高度补偿：可调，自适应调整（-609.6~7620米），手动修正（7620米以上） | 是 | 否 |
| 8.12波形显示：压力/时间波形，血氧波形 | 是 | 否 |
| 8.13心率HR | 是 | 否 |
| 8.14血氧饱和度SPO2 | 是 | 否 |
| 8.15吸入氧浓度FiO2 | 是 | 否 |
| 9、提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式） | 是 | 否 |
| 10、整机免费质保不低于三年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表 | 是 | 否 |
| 11、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。 | 是 | 否 |