拟购内瘘治疗仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【医学装备部☑、信息科□、总务科□及其他□          】：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修至少3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 拟设置为★项参数要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

参数要求

| 内瘘治疗仪技术要求 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm - μm | 是 | 否 |
| 2、光谱范围：近红外（含红光）、远红外 | 是 | 否 |
| 3、*显示及操作方式：液晶屏显示，触摸屏操作（提供证明文件，加盖厂家鲜章） | 是 | 否 |
| 4、出光口面积：≥700cm2 | 是 | 否 |
| 5、穿透深度：≥5cm | 是 | 否 |
| 6、功率档数（照射强度）：五档可调 | 是 | 否 |
| 7、定时模式：电子定时 | 是 | 否 |
| 8、定时范围：0-99 Min | 是 | 否 |
| 9、*治疗模式：1、纯远红外治疗 ， 2、纯近红外治疗（含红光），3、近红外（含红光）+远红外复合治疗（提供证明文件，加盖厂家鲜章） | 是 | 否 |
| 10、光功率密度：≥60mw/cm2 | 是 | 否 |
| 11、寿命：红外陶瓷辐射体寿命≥10000小时 | 是 | 否 |
| 12、竖直升降功能：手动升降调节 | 是 | 否 |
| 13、升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥115cm，最小调节高度≤80cm | 是 | 否 |
| 14、角度调节：二维,±90度 | 是 | 否 |
| 15、过温保护：有过温保护功能 | 是 | 否 |
| 16、倾倒断电保护：有 | 是 | 否 |
| 17、远红外工作状态指示灯：有 | 是 | 否 |
| 18、整机光源电功率：≥350W | 是 | 否 |