拟购腹腔镜系统项目参数文件

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、相关资质证明文件及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件形式寄送至医院指定地址。

- 2、响应情况（是/否）

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

参数要求

| 腹腔镜系统技术要求 | 是否响应参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、医用内窥镜摄像系统1套 | 是 | 否 |
| 1.传感器:CMOS数字化成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优点 | 是 | 否 |
| 2.像素≥1920*1080 | 是 | 否 |
| 3.最低照度：≤0.1LUX | 是 | 否 |
| 4.白平衡：自动白平衡控制和手动控制 | 是 | 否 |
| 5.信噪比：≤60DB | 是 | 否 |
| 6.光学接口:国际通用光学接口，可连接不同品牌内窥镜 | 是 | 否 |
| 7.手术模式(耳鼻喉科、腹腔镜、宫腔镜、关节镜等）≥7种 | 是 | 否 |
| 8.具有图像冻结、镜像、翻转、放大、位移等功能 | 是 | 否 |
| 9.图像设置：亮度、对比度、饱和度、锐度、彩色、增益、伽玛等多种调节 | 是 | 否 |
| 10.支持一键白平衡，动态宽动态，边缘亮度补偿等调节 | 是 | 否 |
| 11.手柄≥4个遥控按键，能通过手柄调节主机参数，也可根据临床需求自定义功能 | 是 | 否 |
| 12.支持U盘，移动硬盘对手术进行遥控一键录像、拍照等 | 是 | 否 |
| 13.调整方式:OSD（on-screen display）菜单，可通过OSD菜单对摄像机的详细参数进行精准调节 | 是 | 否 |
| 14.视频输出：HDMI*1、DVI*1、SDI*1 | 是 | 否 |
| 15.消毒：摄像头IPX7防水性能，可低温等离子、浸泡等消毒 | 是 | 否 |
| 二、超高清手术专用显示器1台 | 是 | 否 |
| 1.液晶屏:≥27寸超高清 | 是 | 否 |
| 2.分辨率:1920*1080 | 是 | 否 |
| 3.显示比例:16:9 | 是 | 否 |
| 4.色彩:≥1.07B | 是 | 否 |
| 5.亮度:≥350±10% cd/m² | 是 | 否 |
| 6.最高亮度:≥500 cd/m² | 是 | 否 |
| 7.对比度:≥1350:1 | 是 | 否 |
| 8.可视角度:≥170/170 | 是 | 否 |
| 9.响应时间：≤18ms | 是 | 否 |
| 10.输入接口：HDMI/DVI | 是 | 否 |
| 11.内置曲线：医疗显示曲线及显示模式 | 是 | 否 |
| 12.屏幕类型：WLED IPS | 是 | 否 |
| 三、LED冷光源 1套 | 是 | 否 |
| 1.整机功率：≥120W | 是 | 否 |
| 2.光通量：≥1800lm； | 是 | 否 |
| 3.通光部分直径：5mm 光纤 | 是 | 否 |
| 4.光谱范围：≥700nm | 是 | 否 |
| 5.显色指数：70 | 是 | 否 |
| 6.灯工作寿命：≥30000 小时 | 是 | 否 |
| 7.色温：5000K-6500K | 是 | 否 |
| 8.光输出：≥2000000LX | 是 | 否 |
| 9.亮度调节：0-100 连续可调 | 是 | 否 |
| 10. 导光束长度≥2.5m | 是 | 否 |
| 四、气腹机1台 | 是 | 否 |
| 1.输入功率：40VA | 是 | 否 |
| 2.注气压力控制范围：0.67kpa~3.30kpa（5mmHg~25mmHg） | 是 | 否 |
| 3.注气压力控制精度：±0.13kpa（1mmHg） | 是 | 否 |
| 4.注入气流流速范围：分别为10L/min；20L/min；30L/min三档 | 是 | 否 |
| 5.注入气体流速允许偏差：10L/min：±20%；20L/min：±20%；30L/min：±15% | 是 | 否 |
| 五、医用台车1台 | 是 | 否 |
| 配备5层的仪器车，整体组合、装卸自如、层板可调，具有锁定功能，使用环保材料。 | 是 | 否 |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |