叶集区人民医院（市六院）医用绝缘检测仪采购公告

编号：LASYJQRMYY--ZHK20230505

采 购 单 位：叶集区人民医院（市六院）

2023年05月

<总则>

一、询价单位：

叶集区人民医院（市六院）

二、询价内容：

1.询价名称: 叶集区人民医院（市六院）医用绝缘检测仪

2.服务需求：主要包括消毒供应室使用的医用绝缘检测仪和附属配件，具体要求详见需求文件。

三、参选文件递交截止时间：2023年5月10日10:00

四、参选文件递交及开标地址：本次采购参选文件为现场递交或邮寄（邮费自理）。

1、参选文件应装订密封（一正一副）

2、现场递交及邮寄地址：叶集区兴叶大道与民强北路交叉口叶集区人民医院（市六院）综合科  电话：0564-6488799/6488125

3、请在文件密封袋上注明：参选项目名称、编号、联系方式。

- 参选保证金：本项目不收参选保证金.

六、评选方式：（1）报价部分。潜在供应商采用一次报价方式：参选单位无须到评标现场，参选文件中报价表（加盖公章）视为最终报价。

（2）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，必要时进行现场电话询标，与参选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（3）确定中选人：采用最低评标价法确定参选单位最终中选，中选单位为成交候选人；

七、公示网址

叶集区人民医院（市六院）官网：http://www.lasdlrmyy.com/

八、比选文件有效下载网址

叶集区人民医院（市六院）官网：http://www.lasdlrmyy.com/

九、比选要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）具有生产、改装、销售货物（或具有提供服务）的能力和资质许可，参选产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得生产厂家（或中国总代理商【进口产品】或研发公司）针对本项目的唯一授权。

（三）本项目的特定资格要求（适用于设备类项目）：

1、参选单位应提供参选单位和参选产品所对应生产厂家（或中国总代理商【进口产品】）有效期内的“医疗器械生产许可证”或“医疗器械生产备案凭证”或“医疗器械经营许可证” 或“医疗器械经营备案凭证”；

2、参选产品若纳入中华人民共和国医疗器械注册管理的，参选单位应提供参选产品所对应且有效期内的产品注册（或备案）证（含附页、附件）、医疗器械生产产品登记表（国产）和相关授权委托书。

参选单位须将上述资料原件扫描件（清晰版）编入参选文件，原件待成交后备查。

十、货物类物资试用环节设置：

一是成交候选人须提供同型号备用货物到医院进行试用，试用合格方可按程序签订合同；二是无法提供同型号备用货物情形经报院部批准可先签订合同，货到医院并安装投入使用至少壹个月后，经验收合格付款，若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，成交供应商承担一切损失；

2、医院相关归口科室（消毒供应室）在试（使）用期满之日起3个工作日内出具《叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》（样表后附），并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱；成交候选人须在试用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

3、成交候选人对试（使）用结论有异议的，自收到《叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》》之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩事由）以书面形式发送至医院指定邮箱，同时电话告知相关归口科室（综合科：0564-6488125），院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为同意试（使）用结论；

4、《叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》等同于陈述申辩告知书。

十、解释权：

凡涉及本次询价文件的解释权属于叶集区人民医院（市六院）。

叶集区人民医院（市六院）

2023年5月5日

采购需求

# 一、采购内容

采购需求：医用绝缘检测仪     数量：1台     预算：4.3万元

| 序号 | 项目 | 招标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 总体描述 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 品名 |  |  | 医用绝缘检测仪 |  |
| 1.2 | 用途 |  |  | 针对电外科（手术器械、腔镜线路）等绝缘层是否良好、有无破损、是否有完整导通性 |  |
| 1.3 | 主要特性 |  |  | - *1.可快速检测单极电外科手术器械和双极电外科手术器械的绝缘故障,对于单极电外科手术器械、双极电外科手术器械检测无需调换相应电压，避免调整电压的误差和失误造成检测的错判。 - 2.可自动适配不同直径的腔镜器械和电源线，对腔镜器械和电源线360°全方位检测，无需更换各种配件来完成检测，确保器械安全。最大可检测的器械及线缆直径达5CM。 - 3.接地线设计，全程操作无任何电压电流微弱麻麻的感觉，满足操作人员对电的安全畏惧心里。 - 可以迅速检测高频电刀刀柄电切键、电凝键及导通性，无需额外添加替换适配器来完成检测 注：以上所有类型器械及功能检测无需调整电压、更换适配器。 |  |
| 2 主机部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数量 |  |  |  | 1台 |
| *2.2 | 适用器械 |  |  |  | - 单极手术器械 - 双极手术器械 - 高频电刀刀柄功能检测 - 单极电源线 - 双极电源线 电外科手术器械导通性 |
| 2.3 | 测试电压 |  |  |  | - 单极器械4000V DC ± 200V@110M欧姆 双极器械1000V DC ± 100V@33M欧姆 |
| 2.4 | 输出电流 |  |  |  | 单极模式 约0.04mA 双极模式 约0.033mA |
| 2.5 | 报警提示方式 |  |  |  | 报警方式：声光两种报警方式 仪表盘指针提示 根据检测的指示灯与报警音显示绝缘缺陷 |
| 2.6 | 电池 |  |  |  | 运行时间：≥10个小时 |
| 2.7 | 节能 |  |  |  | 能自动进入节能状态 |
| 2.8 | 充电 |  |  |  | 充电器 一只 |
| 2.9 | 外壳 |  |  |  | 高强度防摔一体工程塑料盒 |
| 2.10 | 符合标准 |  |  |  | 符合AS/NZS CISPR11:2002 EMC测试 |
| 2.11 | 重量 |  |  |  | 请说明重量和安装尺寸 |
| 3 附件部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 选配附件 | 厂家必须配备以下附件： 1.弹力腕带 2.器械连接线 3.安全接地线 4.绝缘检测刷 5.线缆检测器 6.校准器 7.器械检测适配器 8.鳄鱼夹等 9.脚踏控制开关 |  |  |  |
| 4 其他：技术人员提供现场安装及操作培训服务。 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 产地 |  | 国产 |  |  |
| 4.2 | 提供同机型近三年二甲及以上用户清单并附联系方式。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 列出相关耗材/零配件的品牌、型号、价格清单 |  |  |  |  |
| 4.4 | 保修2年 |  |  |  |  |

# 二、维保要求及技术要求

供应商应提供完善的维保服务，包括但不限于服务响应、服务能力、配件供应，维保要求等内容。

- 货物类项目

- 1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

- 2、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- 3、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

4、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

<参选文件格式>

一、参选报价一览表（见附件6）

二、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件1）

三、公司资质（要求见附件2）

四、参选产品资质（要求见附件3）

五、产品质量、售后服务及配送安装承诺书（见附件4）

六、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：

1、医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函；

2、参选文件一式贰份：二个正本；

3、参选文件封面请注明采购项目名称、采购编号；

4、参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好；

5、参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的；

（2）参选文件未按要求装订成册的；

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的；

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）；

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）；

（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的。

6、供应商可自行忽略与本项目无关的项目配置要求。

附件1：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件2：

供应商资质文件

说 明

- 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明。

- 所有资质文件应在规定的有效期内。

- 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

- 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

- 供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

- 供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件3：

产品资质文件

说 明

1.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

2.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

3.供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

4.供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

供应商产品质量、售后服务及配送安装承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证按使用单位要求，按时按需供货，成交产品符合使用单位所要求的质量标准；采取交钥匙工程；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。

本保证书有效期限为：      年    月   日至本次采购供应周期结束。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年    月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）

附件5：

叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明（样表）

根据比选文件规定，经与本项目成交候选人协商一致，由成交候选人将本项目拟成交标的                                        【品牌规格型号】运送至医院                      科室进行试（使）用，结论如下：

一、试（使）用起止时间：自23  年  月  日始至23   年  月  日止；

二、试（使）用主导（归口）科室：（设备科□、综合科□、信息科□、其他□        等），联系人及邮箱：                                      ；

三、成交候选人相关信息：                              公司，联系人、联系方式及邮箱：                                                   ；

四、注意事项：

1、试（使）用主导（归口）科室联系人自试（使）用期满之日起三个工作日内出具本情况说明，并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱，成交候选人须在试（使）用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

2、成交候选人对试（使）用结论有异议的，须自收到本情况说明之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩事由）以书面形式（加盖公章）发送至院方主导（归口）科室联系人指定邮箱，院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为同意试（使）用结论；

3、本情况说明等同于陈述申辩告知书。

五、试（使）用结论（含理由）：

试（使）用科室（签名+科室公章）：

年   月   日

附件6：

参选产品报价一览表（样表）

参选单位（加盖公章，电子章无效）：                   授权代表人签字：          参选编号：              第    包

一、参选产品报价（设备类）：

| 序号 | 参选产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元/个） | 总价（元） | 产地 | 制造商名称 | 质保期（年） | 交货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、易损零部件报价（供应商不提供报价则默认为供应商在产品保修期内无偿更换零部件）：

| 序号 | 易损零部件名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 使用年限（年） | 制造厂家、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、标书是选购项目（设备）、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效；2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品；3、交货期需以日历日为单位进行填写；4、与本项目无关可自行忽略。