拟购皮肤镜图像处理工作站项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：1014327170@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 技术要求： 对人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜 影像图片， 可进行图像处理、保存， 建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法， 三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 图像采集维度： 可同时完成“皮肤镜图像、相机宏观图像” 采集。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 背景图像参比采集： 有， 可提供同图对比采集，保证图像采集角度的一致性。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 镜头原理： 光学定焦，标配 20X 镜头 |  |  |  |  |
| 6 |  | 偏振度：偏振度满足 80%-100%，偏振角度 0-90 度可调节， 可标识记录偏振角度。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 皮肤镜感光原件尺寸：1/2ꞌꞌColor CMOS |  |  |  |  |
| 8 |  | 光源照度： 须满足光源≥4 档调节， 照度 10000-15000Lux，能满足临床在不同部位检查应用中的光源要求。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥90% |  |  |  |  |
| 10 |  | 脚踏采集图像开关：有独立的注册证。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 图像中心偏差： ≤2mm |  |  |  |  |
| 12 |  | 镜头拍摄口径： ≥20mm |  |  |  |  |
| 13 |  | 对焦方式： 调焦手轮手动调节清晰度，避免皮损识别困难和无法获取最佳清晰度的情况。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 大体皮肤图像拍照： 单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像， 自动分类管理，不需人工分类。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 图像成像均匀度：≥90% |  |  |  |  |
| 16 |  | 图像采集方式：实时采集，方式≥3 种，支持脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 患者档案字段及查询统计：包含“姓名、年龄、籍贯、职业、 ID 号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建 议、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激 活检索条件，同时显示查询数量。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 信息录入方式： ≥2 种， 新建、导入。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 权限管理： 软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 参考资料：内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料 |  |  |  |  |
| 21 |  | 电源安全：配置专用经检测的隔离电源 |  |  |  |  |
| 22 |  | 图像处理方法： ≥6 种， 包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定”。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 测量工具： ≥6 种， 直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形。 |  |  |  |  |
| 24 |  | 报告输出： 支持 2 种以上介质报告输出， 可兼容外部来源图片输出，每份报告可合 并输出图片≥4 张。 |  |  |  |  |
| 25 |  | 台车： 配置专用台车，支持可升降操作 |  |  |  |  |
| 26 |  | 数据安全： 自动安全备份≥3 次/24h，且提供“日志监管” |  |  |  |  |
| 27 |  | 生产企业及产品没有被国家或省、市药监局曝光过质量管理缺陷企业或产品不合格记录，投标公司须提供承诺书，承诺所投品牌企业或产品没有上述不良记录。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
| 29 |  | 整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 提供同机型设备国内医院用户合同2家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |