拟购心电图机项目第二次参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 导联： 12 导联同步采集、显示、打印 |  |  |  |  |
| 2 |  | 增益： 2.5 mm/mv 、 5 mm/mv 、 10 mm/mv 、 20mm/mv 、 10/5 mm/mv 、 20/10 mm/mv 、 AGC ； |  |  |  |  |
| 3 |  | 定标电压： 1mV ± 1%； |  |  |  |  |
| 4 |  | 定标电压： 1mV ± 1%； |  |  |  |  |
| 5 |  | 频率特性： 0.05Hz-150Hz （ -3db ）； |  |  |  |  |
| 6 |  | 时间常数： ≥ 5S； |  |  |  |  |
| 7 |  | 输入阻抗： ≥ 50M Ω； |  |  |  |  |
| 8 |  | 采样速率： 1000/CH； |  |  |  |  |
| 9 |  | 抗击化电压： ± 650mV； |  |  |  |  |
| 10 |  | 共模拟制比： ≥ 105dB； |  |  |  |  |
| 11 |  | A/D 位数： 24； |  |  |  |  |
| 12 |  | 记录速度： 5mm/s 、 6.25 、 10mm/s 、 12.5mm/s 、 25mm/s 、 50mm/s； |  |  |  |  |
| 13 |  | 记录速度： 5mm/s 、 6.25 、 10mm/s 、 12.5mm/s 、 25mm/s 、 50mm/s； |  |  |  |  |
| 14 |  | 记录纸：支持卷纸 / 折叠纸：规格： 210 x 140 - 20m ，并具有 12X1 、 6X2 、 6X2+1R 、 3X4+3R 、 3X4+1R 、 3X4 、一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式； |  |  |  |  |
| 15 |  | 可记录清晰准确的十二道不压缩心电波形及导联标记、名称、增益、滤波器、走纸速度、患者信息、日期、明尼苏达码、平均模板、分析报告等详细信息； |  |  |  |  |
| 16 |  | 可设置心电图自动记录时间； |  |  |  |  |
| 17 |  | 具有打印预览功能，诊断报告修改功能； |  |  |  |  |
| 18 |  | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 , 导联线内附抗除颤电击保护功能，通过生物兼容性测试； |  |  |  |  |
| 19 |  | 交直流两用 , 内置环保耐用型锂电电池 , 能连续工作 4 小时以上； |  |  |  |  |
| 20 |  | 可存储最近 2 分钟 12 导联波形； |  |  |  |  |
| 21 |  | 具有 Wilson 和 Cabrera 导联两种导联模式； |  |  |  |  |
| 22 |  | 分析多达 122 种心律失常类型； |  |  |  |  |
| 23 |  | 可存储回放 300 例病人数据，数据可通过 SD 卡、 USB 口导入导出，并可通过 U 盘 , 扩展内存容量； |  |  |  |  |
| 24 |  | 具有导联连接示意图 , 能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息； |  |  |  |  |
| 25 |  | 通过 CMD 、 ISO13485 和 ISO9001 认证； |  |  |  |  |
| 26 |  | 售后：具有本地化服务能力，工程师可以12小时内上门服务 |  |  |  |  |
| 27 |  | 生产企业及产品没有被国家或省、市药监局曝光过质量管理缺陷企业或产品不合格记录，投标公司须提供承诺书，承诺所投品牌企业或产品没有上述不良记录。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
| 29 |  | 整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 提供同机型设备国内医院用户合同2家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |