拟购等离子电切镜系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 一、主机 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 工作电压：220 VAC，50 Hz；输入功率：100 VA；保险丝规格：F2AL 250 V ，φ5×20；防电击类型：I类。 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 最大输出转矩：≥140 mN.m |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 预置空载转速的调节范围：（300~1200）r/min。 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 调速范围：0001-0010，10档可调。 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 极限负压：≥-0.08MPa。 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 瞬间抽气速率：≥15 L/min。 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 提供≥4种刀具型号供选择。φ 4.5 mm旋切刀、φ 4.8 mm旋切刀、φ 4.5 mm往复旋切刀、φ 4.8 mm往复旋切刀，显示刀具使用时间方便管理。 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 刀具工作长度：400 mm。 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 噪声：≤65dB（A）。 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 手机可高温高压消毒。 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 转速可通过脚踏开关进行无级调节。 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 溢流保护杯，内有传感器，防止负压吸引瓶内溢液进入控制器进而损坏控制器。 |  |  |  |  |
|  |  | - 尿道膀胱镜及配套手术器械 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 视向角： 6° |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 视场角：60° |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 视场中心角分辨力：3.348C/° |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 工作长度：211mm。 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 照度：≥6000 lx（工作距离20mm） |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 器械通道：≥Φ5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、电切内窥镜及附件电切内窥镜及附件 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 25°广角镜，宝石镜面 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 镜管外径：φ4mm |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 工作长度：310mm |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 视场角：≥62° |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 中心分辨率：3.348C/° |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 外鞘,F24×180mm |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 光谱显色指数Ra：85 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 有效光度率DM：1000 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 内鞘,F22×199mm |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 激光操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固定器。 |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 为便于手术连台和维护保养，内窥镜手术动力设备、尿道膀胱镜及配套手术 器械、电切内窥镜及附件需与我院现有YSB-III型手术动力设备互换配套使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 四、射频等离子体手术系统参数 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据； |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 一个刀头（电极）能同时实现消融、凝血、切割功能，主机声音大小可调节， 能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踩错脚踏； |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据 不同刀头自动设置默认功率大小； |  |  |  |  |
| 4,4 |  | 脚踏防水等级IPX8，脚踏开关在闭合状态下工作电阻≤500mΩ； |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 工作频率技术参数：工作频率100kHz±10kHz； |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 输出模式：等离子输出：≥10档可调 |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 阻抗显示：200-600Ω±20%，阻抗侦测和自动能量检测技术。实时检测反馈（设备上有对应显示界面）； |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）； |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 最大输出峰值电压≤700Vp;显示界面：按键式操作界面，采用VFD数码显示，面板密封防水设计； |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 设备的电磁骚扰应满足GB 4824-2013中1组A类的限值； |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 产品应满足防电击类型属于Ⅰ类CF型； |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 整机输入功率：≥750VA、整机输出功率：≥350W |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 主机使用年限≥8年； |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |
| 一 | 内窥镜手术动力设备，包括： | 1套 |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 刨削器手机 | 1把 |  |  |  |
| 3 | 刀 具 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 脚踏开关 | 1只 |  |  |  |
| 5 | 溢流瓶 | 1只 |  |  |  |
| 6 | 废液瓶 | 1只 |  |  |  |
| 7 | 吸引皮管 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 清洗刷 | 1把 |  |  |  |
| 二 | 电切内窥镜及附件，包括： | 1套 |  |  |  |
| 1 | 25°膀胱镜 | 1支 |  |  |  |
| 2 | 激光操作器 | 1支 |  |  |  |
| 3 | 内鞘，22 Fr. | 1支 |  |  |  |
| 4 | 外鞘，24 Fr. | 1支 |  |  |  |
| 5 | 内鞘闭孔器 | 1支 |  |  |  |
| 6 | 冲吸器，含接头 | 1只 |  |  |  |
| 三 | 尿道膀胱镜及配套手术器械，包括： | 2套 |  |  |  |
| 1 | 6°尿道膀胱镜（配Fr24外鞘使用） | 1支 |  |  |  |
| 2 | 单向阀 | 5粒/包 |  |  |  |
| 3 | 密封帽 | 5粒/包 |  |  |  |
| 四 | 等离子主机，包括： | 1套 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 脚踏 | 1只 |  |  |  |
| 五 | 等离子电切内窥镜，包括： | 1套 |  |  |  |
| 1 | 25°膀胱镜 | 1支 |  |  |  |
| 2 | 操作器 | 1支 |  |  |  |
| 3 | 内鞘，24 Fr. | 1支 |  |  |  |
| 4 | 外鞘，26 Fr. | 1支 |  |  |  |
| 5 | 内鞘闭孔器 | 1支 |  |  |  |