拟购高频振动排痰系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器、雾化器 |  |  |  |  |
|  |  | 数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应 |  |  |  |  |
|  |  | 压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调 |  |  |  |  |
|  |  | 频率1-20Hz连续可调，步进1Hz，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》气动频率设置上限:成人型应不超过25Hz，以保障患者安全和提高治疗效果 | ★ |  |  |  |
|  |  | 治疗时间设定范围：1-60min可调，步进1min，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》最大范围应不超过60min，以保障患者安全和提高治疗效果 | ★ |  |  |  |
|  |  | 噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | ≥11种治疗模式：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式 |  |  |  |  |
|  |  | 治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数 | ★ |  |  |  |
|  |  | 咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：10-300s | ★ |  |  |  |
|  |  | 可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性（需提供检验报告或技术要求） |  |  |  |  |
|  |  | 具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息 |  |  |  |  |
|  |  | 支持WIFI和蓝牙无线扩展功能 |  |  |  |  |
|  |  | 可选配血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率 |  |  |  |  |
|  |  | 可通过电动线控手柄暂停/恢复振动排痰治疗 |  |  |  |  |
|  |  | 双空气导管，内置金属丝支撑，提高使用寿命 |  |  |  |  |
|  |  | 多种规格气囊背心可选，规格型号≥18种，具有重复性使用和单人使用的气囊背心 |  |  |  |  |
|  |  | 17、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装 |  |  |  |  |
|  |  | 具备雾化功能，雾化档位3档可调 | ★ |  |  |  |
|  |  | 具有欠压提示 |  |  |  |  |
|  |  | 本产品通过NMPA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书 |  |  |  |  |
|  |  | 产品使用年限10年 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |