拟购血气分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  | 血气分析仪 | 具有SFDA及EC认证。 |  |  |  |  |
|  | 实测参数 | pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数 | ★ |  |  |  |
|  | 计算参数 | Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数 | ★ |  |  |  |
|  | 方法学 | 电流、电位和电导法 |  |  |  |  |
|  | 样本类型 | 未稀释的全血（动脉血、静脉血、毛细血管血等）及专用质控（QC）试剂 |  |  |  |  |
|  | 样本体积 | 70µl | ★ |  |  |  |
|  | 检测时间（含检测及冲洗） | 80秒 /70秒（不带乳酸） | ★ |  |  |  |
|  | 进样方式 | 自动吸样，进样针自动清洁 |  |  |  |  |
|  | 规格/测试数 | 多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、200人份、300人份 测试卡可重复上机，避免误操作产生浪费。 | ★ |  |  |  |
|  | 耗材效期 | 测试卡与试剂包属于分离状态，测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期155天，上机效期最长60天 | ★ |  |  |  |
|  | 定标设置 | 2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置 |  |  |  |  |
|  | 待机模式设置 | 客户可根据使用情况随时将分析仪设置为待机模式进入休眠，减少耗品耗费 | ★ |  |  |  |
|  | 数据存储 | 患者检测结果：500，手动质控结果：500，2点定标结果： 500，事件记录：15000，用户ID： 无限定，数据U盘下载 |  |  |  |  |
|  | 屏幕、接口与条形码扫描 | 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作界面、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器 |  |  |  |  |
|  | 耗材存储 | 常温2–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C） |  |  |  |  |
|  | 耗材类别与更换 | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 |  |  |  |  |
|  | 网络连接能力 | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |  |  |  |  |
|  | 重量与尺寸 | 24*22*39cm, 6.7公斤 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |