六安市叶集区人民医院（市六院）姚李分院CT双筒高压注射器项目询价参数

投标文件格式自拟

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |
|  | 电源要求 | 220VAC, 50 Hz, 200VA |  |  |
|  | 预设压力限制 | 380 psi 以内 |  |  |
|  | 延时时间 | 1～600 sec.，增量 1sec. |  |  |
|  | 注射速率 | 0.10 ～12.00mL/s，步长 0.01mL/s |  |  |
|  | 注射剂量 | 1ml～200ml |  |  |
|  | 针筒规格 | A 筒 (1ml～200ml), B 筒 (1ml～200ml) |  |  |
|  | 自动吸药速率 | 支持按药品规格设容量 |  |  |
|  | 多相位注射功能 | 1～10 相位 |  |  |
|  | 推注计划储存量 | ≥100 套 |  |  |
|  | 自动记忆历史存储量 | ≥500 套 |  |  |
|  | 自动排气功能 | 具备自动排气功能 |  |  |
|  | 排空气锁定功能 | 具有排空气锁定功能 |  |  |
|  | 安全角度识别功能 | 具有安全角度识别功能 |  |  |
|  | 试验注射功能 | 可设置速率和剂量 |  |  |
|  | 控制方式 | ≥12 寸液晶触摸控制台 |  |  |
|  | 机头操作界面 | ≥7 寸触摸屏操作界面 |  |  |
|  | 机头防漏液设计 | 机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏 |  |  |
|  | 注射剂量显示 | 实时显示造影剂和生理盐水已注剂量 |  |  |
|  | 注射时间显示 | 实时显示注射时间 |  |  |
|  | 注射压力曲线显示 | 注射时实时显示压力曲线 |  |  |
|  | 暂停时间 | 0~600sec.，增量 1sec. |  |  |
|  | 扫描延时和注射延时 | 1～3600s；最小≤1s，最大≥3600s |  |  |
|  | KVO 功能 | 设备支持 KVO 功能，工作站控制台可设置 KVO 注射间隔时间 |  |  |
|  | 紧急停止功能 | 具有紧急按键或触摸屏上具有停止键可停止注射 |  |  |
|  | 故障报警功能 | 具备故障声光报警 |  |  |
|  | 双流混注射功能 | 具备双流混注射功能 |  |  |
|  | 针筒自动识别系统 | 针筒装卸自动检测 |  |  |
|  | 机头防水功能 | 具备机头防水功能 |  |  |
|  | 双马达系统 | 可同时吸药排气 |  |  |
|  | 通讯方式 | 有线或无线通讯可选 |  |  |
|  | 自动保温装置 | 具备自动保温装置（标配 2 个） |  |  |
|  | 定量吸药功能 | 具备定量吸药功能 |  |  |
|  | 气泡检测功能 | 具有注射管路气泡检测功能，有效避免空气栓塞的风险 |  |  |
|  | 直接压力传感器 | 具有 “直接压力传感器”，实时检测注射压力，压力异常时立即停止注射及报错提示，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀 |  |  |
|  | CT 联机接口 | 支持多种 CT 联机接口，增加高压注射器的可用性 |  |  |
|  | 设备使用期限 | ≥10 年 |  |  |
|  | 保修要求 | ≥3 年、且提供终身技术保障 |  |  |
|  | 配套耗材要求 | 需在集采目录内且可收费 |  |  |
|  | 售后培训与巡检 | 提供≥3 次的免费技术培训，且每年提供≥3 次免费设备巡检 |  |  |