## Sheet1
拟购监护型救护车项目（第二次）初步参数论证征集意见表
1.供应商、联系人及电话（加盖公章）：
2、产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，和电子版形式发送至指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；（务必同时提供电子版） 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）； 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。 附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
拟购项目参数结构
本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）
序号 |  | 参数设置情况 | 是否设置为★
一 | 救护车 | 功能：主要为转运、救治、监护抢救重症病人
1 | 产品公告 | 投标人所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料。
2 | 基本要求 | 符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有救护车公告目录，能在所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续。
二 | 车辆技术要求 | 主要参数
1 | 排放标准 | 国六
2 | 驱动形式 | 前置后驱
3 | 变速箱 | 6个前进档，1个倒挡
4 | 车辆总长(mm) | 5460≤长≤5500
5 | 车辆总宽(mm) | 2060≤宽≤2100
6 | ▲车辆总高(mm) | 2520≤高≤2540（含警灯高度）（提供产品公告技术参数证明）
7 | 救护舱尺寸(mm)： | ≥2800*1800*1650
8 | 总质量(Kg)： | ≤3550
9 | ▲整备质量(Kg)： | ≥2840（提供产品公告技术参数证明）
10 | 轴距(mm)： | ≥3300
11 | 接近角/离去角： | ≥19/20(°)
12 | 燃油种类： | 柴油
13 | 油箱容积(L)： | ≥80
14 | ▲排量(ml)： | ≥2296（提供产品公告技术参数证明）
15 | 额定功率kw: | ≥128（提供产品公告技术参数证明）
16 | 悬架系统(前/后)： | 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架
17 | 防抱死制动系统 | 前盘后盘，ABS，EBD
18 | 轮胎规格： | ≧235/65R16C
19 | 后尾门 | 后尾门为180°对开尾门
20 | 安全气囊 | 驾驶室安全气囊
21 | 最大乘员数（含驾驶员） | ≥6
三 | 改装技术要求 | 主要参数
1 | ▲医疗舱内饰顶 | 采用高强度、抗冲击性强、耐老化的轻型环保材料，防水、防霉、抗菌且环保，方便清洗和消毒。
材料符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求,燃烧速度应不大于100mm/min，暴露在火焰中15S，熄灭火源材料仍未燃烧。
需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告。
2 | 隔断 | 将医疗舱与驾驶舱用中隔墙完全隔离，中隔墙表面采用高强度环保材料制作，中隔墙上方有可开启的透明观察窗。
3 | 医疗舱左侧顶部多用医药吊柜 | 左侧顶部配置多功能医药吊柜：
1.柜体采用PVC高密度轻型环保材料，无异味；
2.柜门采用防蓝光、抗辐射蓝色有机材料推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响；
3.柜体内可分类存放药品、麻醉包、一次性医疗卫生用品等。
4 | 医疗舱左侧落地 | 左后侧底部配置多功能长条医疗柜：
| 长条医疗柜 | 1.柜体采用PVC高密度轻型环保材料，无异味；
2.柜门采用防蓝光、抗辐射蓝色有机材料推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响；
3.柜体内可放置药品及大型、重型等医疗设备及用品；
4.柜体上表面设置设备摆放平台，边缘向上突出3CM，平台上方可放置多台医疗设备。
5 | 左侧中部配置立式设备搁置平台 | 左侧中部配置立式设备搁置平台：
1.立式铝合金滑轨支架，设备搁置平台可根据设备大小上下调整空间；
2.设备搁置平台底部具有一体成型防滑、抗震设计，无须额外增加防滑垫；
3.设备搁置平台边缘圆弧过渡，保障医护人员使用设备安全；
6 | 医疗舱左侧尾部立式柜 | 上下分层多数量储物柜。
7 | 输液挂钩 | 在医疗舱顶部安装2组折叠式输液挂钩。
8 | 医用地板 | 采用蓝色新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次回收利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理。
9 | ▲隔音材料 | 医疗舱车体侧围、顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料符合JT/T1095-2016标准。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）
10 | 综合布线，集中控制 | 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2014
11 | 逆变系统 | 1.≥1500W正弦波逆变电源，集成了多种功能：
工频纯正弦波逆变电源，输入输出完全隔离设计确保用电安全市电自启动4段式智能充电器，自动切换装置，带载能力强、效率高、静态功耗低，安装简便等特点；
2.自动充电方案，能极大缩短充电时间并保证电池在不同条件下都能得到良好的维护，有效延长电池寿命；
3.超低的静态功耗，有效节约电池能源；
4.多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过载保护、温度保护、输出短路等；
5.内置交流旁路继电器（传输时间＜5ms），真正实现交流不断电输出；
6.超宽市电输入电压（165~265VAC）；
7.车辆振动测试：针对车载环境采用加固型设计，并采用专业的防拽式连接方式，防止因汽车振动等原因而造成接线及电子元器件松动，通过国家级第三方检测机构的专业车载振动检测；
▲8.为保证产品质量，逆变器输出波形为正弦波时，谐波分量应＜3%，逆变器效率应≥90%。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）
12 | ▲中央集成供电控制系统 | 1.车辆中央集成供电控制系统部分的具有电磁兼容认证、具有中央集成供电系统电气安全认证 ；
▲2.车辆中央集成控制供电系统（在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 1500W 正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置 12V 电源插座、220V 电源插座。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力）提供车辆中央控制供电系统第三方检测报告，且检测过程中交流输入端到可触及外壳实验电压不低于 1500V 未击穿。
3.插拔力、过电流强度、耐低温、盐雾、燃烧特性、耐温变化性能符合QC/T 707-2004标准检验,盐雾试验48h，表面未出现起泡、腐蚀斑点，金属部件未出现腐蚀现象。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）
13 | 外接电源 | 可接220V市电，配≥10米地拖线，配备专用防水插座，防冻、防尘、防水。
14 | 交/直流插座 | 组合插座、可接三/二孔的多功能插座≥4组，12V直流插座≥2组。
15 | 紫外线消毒灯 | 采用紫外线消毒灯，杀菌有效空间≥10立方米，并可定时延时控制，电器配件优良，工作稳定可靠、耐用。
16 | ▲医疗舱空气杀菌灯 | 1.人机共存：采用空气吸入式对流杀菌，紫外线无泄露，在车内有人的情况可以开启杀菌消毒，实时保持车内环境无毒、无病菌；
2.进气方式：侧面进风，下部出风，提高单位时间杀菌效率，循环风量≧13.8m3/h；
3.杀菌体积：≧15.6m3；
▲4.工作噪音：≦35dB（提供第三方机构检测报告）；
5.紫外线灯珠寿命：10000小时紫外线维持率≧70%；
▲6.甲型流感病毒去除率（MDCK细胞）：≧99.99%（提供第三方机构检测报告）；
7.白色葡萄球菌杀灭率：≧99.9%；
8.产品尺寸：≦167mm*96mm；
9.功率：照明灯≦10W，紫外灯（含风扇）≦8W。
17 | 顶部照明灯 | 医疗舱配备长条LED照明灯≥4组，光线柔和均匀，亮度应保证患者仰卧于担架车上不刺眼，同时满足急救人员对患者病情观察的需要，一盏为门控灯。
18 | 后尾部场外照明灯 | 12V、10W投光灯、正白光。
19 | ▲调压双表减压阀 | 调压双表减压阀:
1.减压阀在12mpa-15mpa的压力作用下，各连接部分密封不漏气；
2.减压阀在输入 2MPa～15MPa 的压力时，输出压力在 0MPa～0.6MPa 压力范围内自由调节；
3.减压阀输出压力0.4MPa 时，输出流量应不小于 70L/min；
4.减压阀的输出压力升至 0.7MPa～0.9MPa 时，安全阀即自动排气；
5.氧气压力表应符合 GB1226 的规定，精度为 ≥2.5 级；
6.减压阀调压钮调节轻便，松紧适宜；顺时针旋转，压力升高，逆时针旋转，压力降低，应有标记指示，当逆时针旋转至极限时，调压钮不能旋出，且无氧气输出；
7.减压阀的整机外观应光滑，色泽均匀，花纹清晰一致，不得有露底、起层、起泡、剥落、开裂、发白等明显影响美观的缺陷；
8.减压阀的高压部分在承受≥22.5MPa 持续3min 的水压试验后，高压部分应无永久变形。（针对以上参数提供第三方检测机构出具的检验报告）
20 | 氧气瓶 | 40L钢质无缝2套，含固定支架。
21 | 湿化器快速转换接口 | 插头体总成。
22 | 湿化器 | 调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转。
23 | 氧气终端 | 吸氧用终端（1个）连接湿化器，呼吸机用的终端（1个）连接呼吸机专用接头。
24 | 空调系统 | 前驾驶室后医疗舱空调系统独立控制、可调节风速大小。
25 | 暖风系统 | 后医疗舱暖风独立控制、可调节风速大小，控制医疗舱内温度高低。
26 | 排风系统 | 换气和吸气双功能，双向换气扇车厢内换气次数≥20次/小时，排气量＞7.5m3/min。
27 | ▲医疗舱护士、家属座椅 | 座位数：≥2个座位，配安全带；
座椅的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求，体现内饰材料的燃烧速度应不大于100mm/min，暴露在火焰中15S，熄灭火源材料仍未燃烧；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告。
28 | 自动上车担架 | 长×宽×高 ：≥194×56×90cm（高位时），≥194×57×28cm（低位时）；
自重：≥38Kg；
承重：≥198Kg；
担架高度可调节，方便CPR操作；
靠背角度由气弹簧调节，范围0-75°,腿部调节范围0-15°；
折腿机构由右把手控制。
29 | 自动上车担架辅助板 | 承受重量≥180kg，无明显变形或结构损坏，挠度≤5mm；担架在辅助板上推行时应无卡滞、跳动或异常阻力，全程推行平稳顺畅，符合GB 9706.1-2020<<医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求>>规定，提供产品检测报告，检测结果需符合参数要求。
30. | 铲式担架 | 承重：≥159Kg，悬挂于后门。
31. | 警灯 | ▲车顶前部采用三段分体U型嵌入式警灯，警灯不超过原车高度。（提供产品公告截图证明）
32. | 尾部爆闪警示灯 | 配置高亮度蓝色爆闪警灯2个。
33. | 左右两侧安装爆闪警示灯 | 配置高亮度蓝白爆闪警灯2组。
34. | 驾驶室安装警报、警灯控制器 | 驾驶室控制。
35. | 医疗舱玻璃窗膜 | 医疗舱左侧车窗玻璃、右侧及尾门贴深灰色太阳膜，保护乘员隐私。
36. | 车身外观 | 前保险杠、车身侧围、尾门、前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识，颜色鲜艳,醒目,有效警示。
37. | 顶部安全扶手 | 在医疗舱顶部安装1根长条形扶手。
38. | 中门上车扶手 | 在中门上车处安装一根扶手。
39 | 驾驶室、医疗舱对讲系统 | 在驾驶舱和医疗舱各安装控制开关和1个话麦，方便前后舱人员沟通、交流。
40 | 中拉门推拉窗 | 两段式推拉玻璃窗。
41 | 踏板 | 中门上车踏板。
42 | 钢质污物桶 | 不锈钢、5L。
43 | 专用灭火器 | 驾驶室、医疗舱配备1套1kg干粉式灭火器。
44 | 安全锤 | 智能警报。
45 | 多媒体导航后视一体机 | 多媒体导航后视。
车载医疗设备
46 | 呼吸机 | 一、基本参数
1.1.用于成人、儿童、婴幼儿（≥10kg）的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件）；
1.2 .气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6 bar；
▲1.3 .整机重量≤3.1kg；
▲1.4 .具有≥5.6英寸TFT彩色屏幕，分辨率≥640*480，具有白天/黑夜界面可选；
1.5 .具备三防功能（IP34 级防水防尘，75cm坠落防护），运行温度：-18 至50℃，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作；
1.6 .标配可充电锂电池，连续使用时间≥5 h，选配高容量电池可≥10 h；
二、功能
▲2.1.通气模式：标配P-A/C，V-A/C，P-SIMV，V-SIMV，CPAP/PSV，手动呼吸。可选高级通气模式DuoVent，PRVC，PRVC-SIMV。
2.2 .具有CPR模式，可设置参数以及按压通气比例，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，提高抢救成功率
2.3 .同时支持有创通气及无创面罩通气
2.4 .具有一键快速通气功能
2.5 .自动存储上一次开机设置参数、报警限值
2.6 .具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员使用
2.7.具有自动海拔补偿功能
2.8.存储不少于1000条事件日志
2.9.具有吸气保持，增氧，窒息通气，叹息等功能。
三、监测
3.1.监测参数：潮气量，吸呼比，气道峰压，平均气道压，PEEP，呼吸频率等
3.2.可同屏显示两道监测波形
3.3.可同屏显示两道环图
3.4.具有多种界面选择：波形、环图、大字体、监测界面
3.5.报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示
四、设置参数
▲4.1.氧浓度：40%-100%，具有电子空氧混合器，调节精度1%
4.2.潮气量 ：50-2000mL
4.3.呼吸频率： 1-60次/min
4.4.吸呼比为：4：1～1：10
4.5.PEEP：0-30cmH2O
4.6.吸气触发灵敏度：流速触发：1-20L/min，压力触发﹣20～-0.5cmH2O
4.7.呼气触发灵敏度：5-60%，5%连续可调
47 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。
▲2.同步除颤和手动除颤中，能量分≥25档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。（提供证明材料）
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。
5.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。
6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
7.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
▲8.监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。
▲9.标配1块电池可支持360J除颤210次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。（提供证明材料）
10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
▲11.彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。（提供证明材料）
12.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
15.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。
48 | 监护仪 | 1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
3.≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。
4.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。
5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6.主机使用寿命≥10年。
7.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
8.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。
9.标配3/5导心电；
10.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
11.具有强大的心电抗干扰能力。
12.共模抑制能力＞106db；
13.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
14.≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；
15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;
16.具有QT/QTc测量功能。
17.血氧测量范围：0%-100%；
18.脉率测量范围：20bpm-300bpm；
19.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；
20.具有与NIBP同侧测量功能。
21.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
22.具有辅助静脉穿刺功能。
23.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；支持体表和腔内两种体温探头类型。
24.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；
25.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
26.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；
27.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
28.计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；
29.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
30.具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。
49 | 心电图机 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。
2.噪声电平：≤15uVp-p
3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）
▲4.时间常数：≥5S（提供检验报告证明）
▲5.耐极化电压：±650mV（提供检验报告证明）
6.共模拟制比：≥105dB
7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供检验报告证明）
8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。
10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。
11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
▲13.具有隐藏式提手，美观大方。
14.通过CFDA、CE认证。
50 | 吸痰器 | 1.极限负压值：≥0.08MPa（600mmHg）。
2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg) ～极限负压值。
3.抽气速率：≥20 L/min。
4.储液瓶：1000 mL（PC塑料）。
5.电源：～100V -240V，50/60Hz；DC 12V。
6.电池工作时间：不少于25 min。
51 | 急救箱 | 1. 铝合金急救箱、配急救物品。
2. 规格:≥40x18x34cm
52 | 便携式急救箱 | 1. 便携式背包，牛津面料。