拟购 全自动染色封片一体机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | - 可进行常规组织染色、快速冰冻染色及细胞学巴氏染色等进行染色+封片的流水线设备。 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 体积小，可适应各种场地环境，长宽高 970×640×620mm，重量130kg。 |  |  |  |  |
| 3 |  | - 染色和封片在一台设备内完成，方便快捷，稳定可靠。 |  |  |  |  |
| 4 |  | - 染色后自动封片，无需技术人员介入，省时省力，无需值守。 |  |  |  |  |
| 5 |  | - 站点数量：27个，包括上载站点1个，试剂站点18个，水洗站点4个（可根据客户需求设定为试剂缸），烤缸3个，1个转运位。 |  |  |  |  |
| 6 |  | - 6个试剂站点具有智能恒温功能，温度范围为室温至90℃可调，利于切片脱蜡和苏木素染色，可在屏幕控制开关。 |  |  |  |  |
| 7 |  | - 加热试剂缸采用水浴加热模式，水温上下恒定。 |  |  |  |  |
| 8 |  | - 可编辑程序数量200套，每套程序可设置200个步骤。 |  |  |  |  |
| 9 |  | - 每个步骤设置时间：1秒—23时59分59秒。 |  |  |  |  |
| 10 |  | - 10.4寸彩色触摸控制屏，屏幕可上下调节0-90度，方便不同角度观看，全中文操作界面。 |  |  |  |  |
| 11 |  | - 起始站点（即固定液缸）旁有快捷启动键，一键启动。 |  |  |  |  |
| 12 |  | - 任意设置“精确”、“优先”、“普通”3种选项。 |  |  |  |  |
| 13 |  | - 可设置“沥液”、“甩片”、“搅拌”功能。 |  |  |  |  |
| 14 |  | - 试剂缸容积：350ml，节约试剂。 |  |  |  |  |
| 15 |  | - 玻片架容量：20片/架，保证湿封效果。 |  |  |  |  |
| 16 |  | - 随时追加样本，无需等待，即来即染，可连续追加染色架。 |  |  |  |  |
| 17 |  | - 根据水压可调节水流量，保证洗涤充分。 |  |  |  |  |
| 18 |  | - 染色过程中流水缸内的进水状态实时检测，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示。 |  |  |  |  |
| 19 |  | - 智能按需供水，节约用水。 |  |  |  |  |
| 20 |  | - 具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或重新染色。 |  |  |  |  |
| 21 |  | - 具有试剂管理功能，对试剂的使用天数、次数进行精确管理，提醒用户及时更换试剂，可用多种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理。 |  |  |  |  |
| 22 |  | - 特殊材质染色架防止粘带任何试剂，以免污染下一试剂缸中的试剂。 |  |  |  |  |
| 23 |  | - 可任意缸开始。 |  |  |  |  |
| 24 |  | - 具备质量控制功能，实时记录每天工作量。 |  |  |  |  |
| 25 |  | - 封片速度：800片/小时。 |  |  |  |  |
| 26 |  | - 喷胶针工作位置实时检测，可实现每封完一张玻片/一架载玻片，自动清洗一次喷胶针头，喷胶压力0~99百档参数可调。 |  |  |  |  |
| 27 |  | - 封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，防止堵管。 |  |  |  |  |
| 28 |  | - 可根据标本类型选择相应的封片程序，具备6个快捷封片程序。 |  |  |  |  |
| 29 |  | - 具有坏盖破片、无盖玻片智能检测，破损玻片自检，对破损盖玻片进行自检，并自动处理；无盖玻片和盖玻片余量智能检测并进行提示。 |  |  |  |  |
| 30 |  | - 经典玻璃盖玻片封片模式，清晰度和透明度高，提高读片质量，既利于显微镜观察，也利于数字扫描，降低科室耗材消耗。 |  |  |  |  |
| 31 |  | - 适用盖玻片规格：40-60×24mm。 |  |  |  |  |
| 32 |  | - 圆弧压片，减少气泡产生。 |  |  |  |  |
| 33 |  | - 线状滴胶，避免溢胶。 |  |  |  |  |
| 34 |  | - 取片动作采用平推方式，无碎片，无漏片，动作简练，故障率低。 |  |  |  |  |
| 35 |  | - 封好的玻片回到原染色架，封片过程不产生空架。 |  |  |  |  |
| 36 |  | - 多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式。 |  |  |  |  |
| 37 |  | - 远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。 |  |  |  |  |
| 38 |  | - 具有语音提示和报警功能，提醒技术人员及时操作。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |