[bookmark: _GoBack]拟购 血液透析机（单泵）项目初步参数论证征集意见表
 
供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和需定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和需定期更换零部件。
4、杜绝两个现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
 
第一部分：拟购项目参数结构
	本项目参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	名称
	参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	治疗模式
	适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。
	
	
	
	

	2
	显示界面
	采用≥12 英寸液晶触摸屏，具有中英文等多种语言界面。
	
	
	
	

	3
	容量平衡控制系统
	先进的容量平衡反馈控制系统，单个平衡腔容量≤100ml，超滤更精确。
	★
	
	
	

	4
	个性化治疗
	具有个性化透析治疗功能，提供多种预设及可自定义钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度。
	
	
	
	

	5
	透析液配比
	预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
	
	
	
	

	6
	透析模式切换
	方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
	
	
	
	

	7
	透析液配制控制
	透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
	
	
	
	

	8
	报警提示
	醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。
	
	
	
	

	9
	后备电源
	内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。
	
	
	
	

	10
	肝素泵
	可使用 20mL、30mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
	
	
	
	

	11
	A、B 液放置平台
	设备配置不可拆卸的一体化 A、B 液放置平台。
	★
	
	
	

	12
	耗材通用性
	设备所用耗材全部为通用耗材。
	
	
	
	

	13
	动脉压监测
	动脉压监测:‑600mmHg～＋600mmHg，精度：±10mmHg。
	
	
	
	

	14
	静脉压监测
	静脉压监测:‑600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。
	
	
	
	

	15
	跨膜压监测
	跨膜压监测:‑600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。
	
	
	
	

	16
	透析液流量
	透析液流量：0，300mL/min～800mL/min。
	
	
	
	

	17
	透析液温度
	透析液温度范围：33℃～40℃，精度 ±0.5℃。
	
	
	
	

	18
	透析液电导率
	透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。
	★
	
	
	

	19
	血流量
	血流量：0，15～600mL/min。
	
	
	
	

	20
	超滤控制
	超滤率：0～5000mL/h。
	★
	
	
	

	21
	肝素泵注入流量
	肝素泵注入流量：0～10ml/h。
	
	
	
	

	22
	气泡检测
	气泡检测器：可监测＞0.02ml 的气泡，可监测累积气泡。
	
	
	
	

	23
	漏血监测
	漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血 (HCT32%)。
	
	
	
	

	24
	消毒功能
	消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于 93℃。
	
	
	
	

	25
	供水条件
	供水条件温度：进水压 0～7.0bar，进水温度 5～30℃。
	
	
	
	

	26
	质保及配套
	整机质保三年，提供技术培训，提供一次性耗材配件清单及报价。
	
	
	
	


 
第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	1
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
