（四）技术参数及要求

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 重要指标项 |
| 1 | 治疗模式 | 适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。 |  |
| 2 | 显示界面 | 采用≥12 英寸液晶触摸屏，具有中英文等多种语言界面。 |  |
| 3 | 容量平衡控制系统 | 先进的容量平衡反馈控制系统，单个平衡腔容量≤120ml，超滤更精确。 | ★ |
| 4 | 个性化治疗 | 具有个性化透析治疗功能，提供多种预设及可自定义钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度。 |  |
| 5 | 透析液配比 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 |  |
| 6 | 透析模式切换 | 方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 |  |
| 7 | 透析液配制控制 | 透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 |  |
| 8 | 报警提示 | 醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 |  |
| 9 | 后备电源 | 内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。 |  |
| 10 | 肝素泵 | 可使用 20mL、30mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 |  |
| 11 | A、B 液放置平台 | 设备配置一体化 A、B 液放置平台。 | ★ |
| 12 | 耗材通用性 | 设备所用耗材全部为通用耗材。 |  |
| 13 | 动脉压监测 | 动脉压监测:-500mmHg～＋500mmHg，精度:±10mmHg。 |  |
| 14 | 静脉压监测 | 静脉压监测:-600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。 |  |
| 15 | 跨膜压监测 | 跨膜压监测:-600mmHg～＋600mmHg，精度:±10mmHg。 |  |
| 16 | 透析液流量 | 透析液流量：0，300mL/min～800mL/min。 |  |
| 17 | 透析液温度 | 透析液温度范围：33℃～40℃，精度 ±0.5℃。 |  |
| 18 | 透析液电导率 | 透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。 | ★ |
| 19 | 血流量 | 血流量：0，15～600mL/min。 |  |
| 20 | 超滤控制 | 超滤率：0～4000mL/h。 | ★ |
| 21 | 肝素泵注入流量 | 肝素泵注入流量：0～10ml/h。 |  |
| 22 | 气泡检测 | 气泡检测器：可监测＞0.02ml 的气泡，可监测累积气泡。 |  |
| 23 | 漏血监测 | 漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血 (HCT32%)。 |  |
| 24 | 消毒功能 | 消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于 93℃。 |  |
| 25 | 供水条件 | 供水条件温度：进水压 1～6.0bar，进水温度 5～30℃。 |  |
| 26 | 质保及配套 | 整机质保三年，提供技术培训，提供一次性耗材配件清单及报价。 |  |
| 27 | 透析监测 | 标配在线清除率监测、在线 血压监测、在线血温监测、 在线血容监测功能 | ★ |